Ar-Ar年代学实验室规章制度

- 进出实验室，须在门口更换拖鞋，随手关门。

- 禁止修改实验室自动监视系统的任何参数，禁止对风、水、电系统进行调节。

- 明确实验室内附属设备，如水冷机、空压机、激光器等的使用方法，严格按规定操作使用。

- 按照操作流程使用质谱仪，做好实验记录。

- 实验室出现突发情况，依次关闭“Source On”，“HT”，“IC Enable”并及时告知实验室技术人员，做好相关记录。

- 仪器运行过程中，突然停电，应按关机程序处理。

- 酸、碱等腐蚀性及易挥发试剂应在通风柜内严格按有关规定操作。

- 样品应存放在指定区域，禁止随意移动或带出室外。

- 精心使用实验室内仪器和器材，使用完毕后要及时清洗并归位，保持室内清洁。

- 不得私自将本实验室的试剂、器皿器材、工具带出室外。

- 离开实验室时，请认真检查水、电，保证安全。

Noblesse稀有气体质谱仪简单操作程序

开机程序：

- 实验室室内温度在20℃－24℃，湿度小于60％。

- 开启空压机、水冷机，电脑上打开仪器操作软件。

- 打开主机和机械泵（Rotary pump）的电源开关。

- 20分钟后，打开分子泵的电源开关，同时打开真空硅。

- 在真空度优于10-9mbar，开启“Rack”，改用离子泵抽。

- Instrument处的真空优于10-11 mbar后，从左至右依次开启主机电源部件。

- Prep Line处的真空优于10-10mbar后，打开阀门“To Manifold”，并进行仪器的本底、分辨率、峰平整度、灵敏度等测试，达标后方可开始样品测试。

关机程序:

- 软件上关闭“Source On”，“HT”，“IC Enable”，“DVM Supplies”。

- 主机上关闭“Multiplies”, “HV”, “Magnet”, “Source HT”, “Filament”。

- 确保分子泵与仪器处于隔离状态后关闭其它阀门。

- 关闭离子泵、真空硅。

- 关闭分子泵，10分钟后关闭机械泵。

- 关闭Rack和主机电源。

- 关闭软件、电脑。

- 关闭空压机、水冷机。

测试程序：

- 隔离熔样室。

- 设置熔样温度或能量，熔样5min。

- 开启熔样室阀门，样品气体扩散至Prep Line，纯化5min。

- 开启Instrument阀门，样品气体扩散至质谱仪，待平衡后隔离Instrument。

- 软件上Data Acquisition-Do analysis，选择相对应的测试程序“Sample”，开始测试。

- 开启离子泵，将残余的样品气体抽出。